|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Default Alarm Level | Infant0-5 Months | Infant6-11 Months | Child12 Months-7 Years | Adolescent/Adult8 Years-Adult |
| HR High | Warning | 180 | 180 | 120 | 100 |
| HR Low | Warning | 100 | 80 | 60 | 55 |
| RR High | Warning | 70 | 60 | 30 | 30 |
| RR Low | Warning | 20 | 20 | 15 | 12 |
| O2 Sat Low (%) | Waring | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Apnea Time (seconds) | Warning | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Lethal Arrhythmia | Crisis | Asystole, Ventricular Fibrillation, Ventricular Tachycardia |

Online Appendix 1: Default alarm parameter settings per hospital policy.